ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Тестер соединений

1. Общие положения

  - Тестер соединений (далее - установка контроля прочности соединений) должна быть заводского изготовления, не прошедшей ремонт (в том числе восстановление, замену основных частей, восстановление потребительских свойств), должна быть изготовлена не ранее 2022 г. и соответствовать стандартам качества, действующим на территории Российской Федерации.

  - Комплектность установки контроля прочности соединений должна включать в себя только совместимые друг с другом компоненты (кабели, переходные устройства и т.д.), необходимые для работоспособности установки, включать эксплуатационную документацию на русском языке.

  - Установленная операционная система и программное обеспечение должны быть лицензионными, с подтверждающими лицензионными метками/документами.

  - В цену установки контроля прочности соединений должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку микроскопов, в том числе обязательные платежи и расходы, включая уплату налогов, сборов, доставки и других обязательных платежей.

  - Гарантия на установку контроля прочности соединений предоставляется сроком не менее 12 месяцев с даты поставки товара Заказчику.

  - Не допускается предложение нескольких вариантов установок.

  - Обязательным условием является наличие на территории Российской Федерации сервисного центра по обслуживанию данной установки.

  - Поставляемая установка должна быть совместимой с аналогичной установкой, картриджами и инструментом фирмы Dage.

  - Установка контроля прочности соединений, оснащение и средства калибровки по своим характеристикам должны соответствовать техническим параметрам, перечисленным ниже.

2. Основные характеристики установки, опции, необходимое оснащение, комплектация и количество поставляемых товаров.

2.1 Основные технические характеристики установки/опции указаны в таблице 1

Таблица 1

| Наименование | Технические характеристики / Требование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Универсальная установка контроля прочности соединений | 1шт |
| Гибкая LED подсветка | 1 комплект |
| Операционная система (ОС) не ниже Windows 7, программное обеспечение (ПО), компьютер. Установленные ОС и ПО должны быть лицензионными, с подтверждающими лицензионными метками/марками, документами. | 1 комплект |
| Два джойстика управления с кнопками быстрого доступа | 1 комплект |
| Стереомикроскоп c держателем | 1 комплект |
| Устройство фиксации корпусов микросхем на столике установки | 1 шт |
| Ненагреваемый рабочий столик с ручным вращением | 1шт., размер столика :100х100 мм |
| CCD камера для визуального наблюдения и позиционирования | 1 шт. |
| Цифровая обработка данных | Да |
| Статистические выборки и обработка данных | Да |
| Подготовка отчетов SPC | Да |
| Различные форматы вывода и экспорта данных | Да |
| Габаритные размеры, не более | 650х750х850 |
| Автоматическое определение картриджа, диапазона нагрузки | Да |
| Совместимость с установками, картриджами и инструментами фирмы Dage | Да |
| Вес, не более | 100 кг |
| Электропитание | 220В, 50 Гц, 2кВт, одна фаза |
| Пневмопитание, не более | 4 бар |
| Вакуум, не более | 550мм рт. ст. |
| Максимальное создаваемое/измеряемое усилие по оси У, не менее | 100 кг |
| Максимальное создаваемое/измеряемое усилие по оси Х, не менее | 20 кг |
| Перемещение X,Y, не менее | 90х90 мм |
| Точность перемещения по X,Y | ±10 мкм |
| Повторяемость перемещения по X,Y | ± 5 мкм |
| Разрешение по X,Y менее | 1 мкм |
| Максимальная скорость перемещения по X,Y | 2 мм/сек |
| Перемещение по Z, не менее | 50 мм |
| Точность позиционирования по Z | ±10 мкм |
| Разрешение по Z | ±0,15 мкм |
| Скорость перемещения по Z, не менее | 5 мм/сек |
| Максимальное создаваемое/измеряемое по Z | 20 кг |

2.2 Характеристики и комплектация оснащения для контроля прочности присоединения внутренних проволочных выводов методом отрыва приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Испытание | Наименование | Технические характеристики/Требование | Количе-ство товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль прочности присоединения внутренних проволочных выводов методом отрыва | Картридж для контроля прочности присоединения внутренних проволочных выводов методом отрыва | Диапазон создаваемых/измеряемых усилий 2,5 гс – 100 гс Погрешность измерений не более ±0,25% от верхний границы диапазона или 0,15% от усилия | 1 |
|  | Крючки для тестирования проволочных выводов диаметром 17 мкм - 40 мкм | Длина кончика крючка, не более 130мкм и диаметр, не более 60 мкм | 5 |
|  | Крючки для тестирования проволочных выводов диаметром 40 мкм - 60 мкм | Длина кончика крючка, не более 160 мкм и диаметром не более 100 мкм | 5 |
|  | Калибровочный крючок | Для подвешивания калибровочных грузов | 1 |
|  | Набор калибровочных грузов | 10 г, 25 г, 50 г, 100 г | 1 |

2.3 Характеристики и комплектация оснащения для контроля прочности присоединения припойных шариковых выводов методом сдвига приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Испытание | Наименование | Технические характеристики/Требование | Количе-ство товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль прочности присоединения припойных шариковых выводов методом сдвига | Картридж для контроля прочности присоединения припойных шариковых выводов методом сдвига | Диапазон создаваемых/измеряемых усилий 2,5 гс – 250 гс Погрешность измерений не более ±0,25% от верхний границы диапазона или 0,15% от усилия | 1 |
|  | Лопатки для тестирования шариковых выводов диаметром до 125 мкм | Диаметр лопатки не более 2 мм Ширина наконечника 150 мкм | 5 |
|  | Лопатки для тестирования шариковых выводов диаметром до 250 мкм | Диаметр лопатки 5 мм Ширина наконечника 300 мкм | 5 |
|  | Калибровочное рычажное устройство с коэффициентом передачи усилия К=1 | Устройство для калибровки картриджа | 1 |
|  | Набор калибровочных грузов | 10 г, 25 г, 50 г, 100 г, 250 г | 1 |

2.4 Характеристики и комплектация оснащения для контроля прочности присоединения внешних выводов/кристаллов методом сдвига приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Испытание | Наименование | Технические характеристики/Требование | Количе-ство товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контроль прочности присоединения внешних выводов / кристаллов методом сдвига | Картридж для контроля прочности присоединения внешних выводов/кристаллов методом сдвига | Диапазон создаваемых/измеряемых усилий 1 кгс – 20 кгс Погрешность измерений не более ±0,25% от верхний границы диапазона или 0,15% от усилия | 1 |
|  | Лопатки для тестирования кристаллов с размерами до 6 мм | Диаметр лопатки не более 7 мм Ширина наконечника не более 7 мм | 5 |
|  | Лопатки для тестирования кристаллов с размерами до 11 мм | Диаметр лопатки не более 7мм Ширина наконечника не более 12 мм | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Калибровочное рычажное устройство с коэффициентом передачи усилия К=4 | Устройство для калибровки картриджа | 1 |
|  | Набор калибровочных грузов | 1 кг, 1,25 кг, 2,5 кг, 5 кг | 1 |

2.5 Характеристики и комплектация оснащения для контроля прочности присоединения припойных шариковых выводов методом отрыва приведены в таблице 5

Таблица 5

| Испытание | Наименование | Технические характеристики/Требование | Количе-ство товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль прочности присоединения припойных шариковых выводов методом отрыва | Картридж для контроля прочности присоединения припойных шариковых выводов методом отрыва, не более | Диапазон создаваемых/измеряемых усилий 500 гс – 5 кгс Погрешность измерений ±0,25% от верхний границы диапазона или 0,15% от усилия | 1 |
|  | Набор пинцетов для отрыва шариков диаметром от 300мкм до 760мкм | – | 5 |
|  | Калибровочный крючок | Для подвешивания калибровочных грузов | 1 |
|  | Набор калибровочных грузов | 500 г, 1 кг, 1,25 кг, 2,5 кг, 5 кг | 1 |

Калибровочные грузы могут предоставляться общим набором, включающим все необходимые номиналы:

10 г, 25 г, 50 г, 100 г, 250 г, 500 г, 1 кг, 1,25 кг, 2,5 кг, 5 кг.

3. Требования к упаковке товара

Установка контроля прочности соединений должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

4. Минимальный срок гарантийного обслуживания

В случае выхода из строя в гарантийный период поставленного оборудования, поставщик в течение двадцати рабочих дней с момента обращения заказчика с рекламацией, должен принять меры к устранению неисправности. Запчасти, материалы и работа по устранению неисправности оборудования, в гарантийный период осуществляются за счет поставщика.

5. Требования к доставке

Адрес доставки: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 5, АО «НИИЭТ».

Срок поставки – 16 недель со дня заключения договора. Возможна досрочная поставка.

6.Список документации, передаваемой вместе с товаром

- Счет-фактура;

- товарно-транспортная накладная;

- паспорт на установку;

- инструкция по эксплуатации на русском языке;

- паспорта на картриджи, гири и рычажные устройства от фирмы-изготовителя;

- сертификаты калибровки картриджей и гирь от фирмы-изготовителя;

- программа и методика аттестации установки по ГОСТ РВ 0008–002.

7. Обучение персонала, первичная калибровка на рабочем месте.

- Обучение персонала должно быть проведено на территории заказчика.

- Должна быть проведена первичная аттестация установки с имеющимися картриджами, с выдачей протокола/сертификата о первичной калибровке. Первичная аттестация быть проведена сотрудниками, имеющими необходимые сертификаты/лицензии на проведение работ по первичной аттестации испытательного оборудования по ГОСТ РВ 0008–002.

Директор по производству						Е.В. Лаврентьев

Начальник отдела 21							А.В. Рябов

Главный метролог							А.В. Лебедев