ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку видеоизмерительной системы

1. Общие требования

1.1 Видеоизмерительная система предназначена для измерения всех линейно-угловых размеров (высоты, ширины, длины, углов, диаметра, фасок), а также должна позволять проводить оценку допусков формы и расположения деталей (прямолинейности, круглости, перпендикулярности, параллельности, концентричности).

1.2 Качество поставляемого оборудования соответствует требованиям стандартов РФ, не угрожает безопасности жизни, здоровью сотрудников Покупателя, охране окружающей среды. Поставляемое оборудование разрешено к использованию на территории РФ, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

1.3 Оборудование и комплектующие должны быть новые, выпущенные не ранее 2022 г., не бывшие в употреблении (в эксплуатации, в консервации и т.п.), не восстановленные, не собранные из восстановленных компонентов, не являться выставочным образцом.

Качество и технические характеристики поставляемого оборудования должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя, а также требованиям, указанным в приложенной технической документации на оборудование.

Поставляемый Товар должен быть изготовлен и замаркирован в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя.

Комплектность продукции должна соответствовать стандартам и техническим условиям завода-изготовителя.

Обязательным требованием условием поставки оборудования является: наличие официального сервисного центра на территории РФ, оборудование относится к утвержденному типу средств измерений и внесено в Госреестр РФ.

1.4 Оборудование по своим характеристикам должно соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.5 В цену оборудования должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения, поверка, доставка в помещение, указанное Заказчиком, пуско-наладочные работы, инструктаж персонала.

2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Видеоизмерительная система для линейно-угловых измерений. Количество, поставляемого оборудования – 1 шт.

Основные технические данные:

Диапазон измерения по осям X и Y (мм)

не менее - 200 х 100

не более - 210 х 110

Диапазон перемещения по оси  Z (мм)

Должен быть в интервале не менее – 150 и не более 230.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности линейных измерений, мкм

Должно нормироваться и указываться в описании типа СИ (Госреестр СИ).

Погрешность по осям X и Y

U(x,y) (мкм)  -  ≤ (3 + L/200), L - измеренная длина (мм)

Разрешение  линейных шкал (мм) – не менее 0,001

Для обеспечения высокой точности и стабильности результатов масса поставляемого оборудования – должна быть не менее 165 кг и не более 230 кг.

Тип датчика

- цветная USB-камера 2.0

- разрешение не менее 1,31 Мпикс

- с размером сенсора 1/1,8 дюйма (8,69 мм)

- высокоскоростное USB подключение

- тип считывания — прогрессивное сканирование

Обязательное требование к воспроизведению картинки с камеры на экран монитора — размер рабочего окна видеоизображения должен занимать не менее 2/3 экрана монитора, для упрощения работы оператора.

Требования к оптической системе:

Оптическая система - 0,7-4,5Х ; WD(рабочая дистанция) - 92 мм

Цифровое увеличение:

не менее 32Х при увеличении оптическом 0,7Х

не более 205Х  при увеличении оптическом 4,5Х

Цифровое увеличение нормируется при использовании стандартного объектива 0,7-4,5X и  диагонали 24 дюйма.

Поле зрения:

от 1,4 мм на увеличении 4,5Х

до 9.2 на увеличении 0,7 Х

Поле зрение нормируется только при стандартном объективе, без использования дополнительных линз и объективов.

Объектив - с функцией зуммирования.

Освещение - LED проходящая и отраженная подсветка, коаксиальная подсветка, регулируемая яркость.

Питание - 220V (AC), 50 HZ, 30W

Габариты Д х Ш х В (мм) - 556 х 540 х 860

Размер предметного стола (мм) – 404 х 228

Габариты стекла предметного стола (мм)

не менее - 260 х 160

не более - 270 х 170

Нагрузка на стекло

не более - 15 кг

Габариты стола-верстака Д х Ш х В (мм) должны соответствовать следующим размерам:

Длина –не менее 1470 – не более 1520,

Ширина – не менее 680- не более 750,

Высота – не менее 720- не более 750.

Условия эксплуатации – нормальные условия:

Температура окружающей среды  -  от  15 до 25°С.

Относительная влажность -  от 30%  до 80%

Программное обеспечение на русском языке включая в себя:

- функцию автоматического поиска кромки

- функция помощи при фокусировки, с построением диаграммы

- расчет параметров формы и расположения детали: круглость, прямолинейность, параллельность, перпендикулярность, соосность.

- SPC – статистика

- функция склеивания изображений общего вида детали, с навигацией.

- создание протоколов измерений на русском языке, с добавлением графического отображения измеренных параметров. Вывод данных в форматах Word, Excel, TXT.

- создание и загрузка файлов формата DXF.

Комплект поставки:

- Видеоизмерительная система

- Цветная USB-камера 2.0

- Комплект ПК: ЖК- монитор 24 дюйма, клавиатура, мышка, коврик для мышки

- Программное обеспечение на русском языке с ключом

- Освещение: светодиодная проходящая, отраженная подсветка, коаксиальная подсветка

- Система линз: Зум объектив с характеристиками не менее 6,5:1, с переменным увеличением не менее 0,7-4,5х

- Шаблон для настройки оптической системы

- Стол-верстак должен быть с встроенным ПК  и мультисенсорной панелью расположенной на столешнице, с тремя USB портами 3.0,  портом HDMI и кнопкой включения и выключения ПК. Предусмотрен дополнительный ящик с замком в столе, для хранения документации и оснастки.

- Пылезащитный чехол

- Лазерный целеуказатель

- Зеленый светофильтр

- ПНР (пуско-наладочные работы) и инструктаж персонала заказчика (не более 3 человек). С выдачей сертификатов о прохождении инструктажа.

- Кейс для хранения эксплуатационной документации

- Система анализа данных работы видеоизмерительной системы. Информация по выработки часов работы и эксплуатации оборудования. Контроль частоты эксплуатации.

5. Требования к упаковке оборудования.

Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

6. Минимальный срок гарантийного обслуживания

При поставке оборудования предоставляется гарантия поставщика на срок 12 месяцев с даты поставки товара Покупателю.

7. Объём гарантированного обслуживания

В случае выхода из строя в гарантийный период поставленного оборудования, поставщик в течение двадцати рабочих дней с момента обращения заказчика с рекламацией, принимает меры к устранению неисправности. Запчасти и работа по устранению неисправности оборудования, в гарантийный период осуществляются за счет поставщика.

8. Требования к доставке.

Адрес доставки: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков д. 5. Поставка, доставка и оказание сопутствующих поставке услуг осуществляется силами и за счет Поставщика.

9. Требования к приемке оборудования.

Оборудование должно иметь первичную поверку.

Пуско-наладочные работы обязаны проводиться специалистом фирмы-производителя и осуществляться на территории Покупателя;

Процесс пуско-наладочных работ обязан включать в себя этапы:

Монтаж;

Подключение;

Настройка;

Калибровка;

Сдача оборудования Заказчику;

По завершению подписывается Акт о проведении пуско-наладочных работ и ввода Оборудования в эксплуатацию с представителями Продавца и Покупателя.

Проведение инструктажа персонала Покупателя (до 3 человек) по работе на приборе с деталями Заказчика. По результатам подписывается Акт о прохождении  обучения персонала Покупателя с выдачей именных сертификатов.

По результатам проведения приемки оборудования подписывается Акт приема - передачи Оборудования с участием представителей Продавца и Покупателя, в котором отражаются выявленные в результате проверки недостатки, дефекты, некомплектность и т.д.

10. Список документации, передаваемой вместе с товаром.

Должны быть представлены следующие документы на русском языке:

Оригиналы:

1. Паспорт (формуляр);

2. Руководство по эксплуатации системы, руководство по программному обеспечению;

Копии:

1. Свидетельство об утверждении типа, заверенное Продавцом;

2. Описание типа.

3. Методика поверки.

Начальник отдела 8								                     О.В. Марченко